深圳市三思减振技术有限公司

减振平台减振性能测试报告

| 测试地点 | 三思实验室 | 负载 | 6000KG |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工具 | 专用传感器，模块，力锤及软件 | 测试人员 | 马彪 |
| 名称 | 减振器 | 测试时间 | 2021.7.22 |
| 测试型号 | THS1-2000Z | 气压 | 0.3MPA |

测试结果如下图：固有频率4HZ，5.5HZ开始减振，8HZ时-20db,24HZ时-40db，振动等级达到VC-C标准

减振效果：

固有频率：

位移对比：

速度对比：

加速度对比：

以下为日本某品牌测试数据

| 测试地点 | 三思实验室 | 负载 | 6000KG |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试工具 | 专用传感器，模块，力锤及软件 | 测试人员 | 马彪 |
| 名称 | 减振器 | 测试时间 | 2021.7.22 |
| 测试型号 | 日本品牌某型号 | 气压 | 0.3MPA |

测试结果如下图：固有频率4HZ，5.5HZ开始减振，8HZ时-20db,20HZ时-40db，振动等级达到VC-C标准

减振效率：

固有频率；

位移对比：

速度对比：

加速度对比：

两个品牌的减振性能对比，红色为THANS，蓝色为日本的：

两个品牌的减振性能对比，蓝色为THANS，红色为日本的：